附件1：

医用冷藏冰箱采购参数：

1、立式，箱内有效容积≥890L，参考尺寸：外部尺寸约为1200\*750\*1965，内部尺寸约为1080\*630\*1420（宽\*深\*高）。

2、温度控制：微电脑控制，数字温度、湿度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调整增量为0.1℃。

\*3、外箱体高度≦1980mm。

4、安全门锁：安全门锁，物品存储安全保证；报警功能：超温报警、传感器故障报警；温控器内置电池，断电后可持续显示温度，配备温度打印机，记录温度数据。

5、高精度微电脑温度控制系统，配有温湿度传感器，显示温度和湿度；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

6、风冷式高效冷凝器，整体吹胀式蒸发器，制冷迅速；箱内照明：箱内配有照明功能，箱体内部一目了然；优质钢丝浸漆搁架，存取物品更方便，且易于清洗；压缩机：采用名牌高效压缩机，无氟环保制冷剂。

7、冷凝水自动蒸发，无需人工操作。双层透明玻璃门，门体带电加热功能，保证在湿度大的环境下工作无凝露。

8内胆全部采用不锈钢，便于清洁，防腐蚀，带有可锁定的底脚和门止档。

9、采用双开门透明玻璃门，箱内湿度范围35%～75%。

10、医疗器械生产企业许可证、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康体系认证、医疗器械产品注册证。

11、售后服务：在当地有售后服务网点，并提供地址、联系人、联系方式等，2小时内响应，24小时内上门维修服务。整机保修一年压缩机三年。

注：上述星号条款必须满足。