附件1：

**成人可视喉镜镜片（手柄）技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** | **可视喉镜镜片参数** |
| 1.1.1 | ★可视喉镜的摄像头与镜片前端的垂直距离：≤30mm |
| 1.1.2 | 镜片长度中号:125mm（其中一幅大号） |
| 1.1.3 | ★镜片厚度： 16mm；★镜片角度：42度 |
| 1.1.4 | 周边四个内置的全密封防水设计高功率LED光源 |
| 1.1.5 | 光照度：≥150Lux,＜500 Lux |
| 1.1.6 | ★喉镜片材质：喉镜片选用进口特种医用PEI材质，该材质组织密实、硬度高、表面摩擦系数小、抗刮擦性能好。其抗拉强度高，抗弯强度大。 |
| 1.1.7 | 防雾功能，防止镜头模糊 |
| 1.1.8 | 重复消毒使用 |
| **1.2** | **可视喉镜镜片其他参数** |
| 1.2.1 | ★与我院麻醉科原来的可视喉镜显示器连接使用 |
| 1.2.2 | ★镜片角度适合东方人士上气道结构特征 |

注：上述星号条款必须满足。