一标段：除颤监护仪技术参数

1、★ 投标产品用于儿童，标配儿童电极板。

2、多功能除颤监护仪，具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，支持体外起搏功能。

3、★手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量≥20档以上。操作简单，可在除颤手柄上直接完成能量调节、充电、放电操作（提供证明材料，必要时现场验机），适于急救时独立完成除颤操作，提高抢救效率。

4、★彩色TFT显示屏≥7”, 分辨率≥640×480，最多可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。整机带电极板、电池的重量不超过≤6kg，轻便易转运。

5、★除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。最大除颤能量可以达到≥200J。

6、除颤充电迅速，充电至200J<5s。

7、支持体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

8、具备CPR辅助功能，可指导CPR操作。

9、3/5导ECG监测，具备ECG多导同步心律失常分析，在部分导联脱落、干扰时仍能准确监测心率；提升心律失常识别准确率；支持实时连续心律失常分析及ST段分析功能。心电波形显示时间≥16S。可支持血氧饱和度、无创血压监护功能。

10、可充电锂电池，具备LED灯显示电池剩余电量，可支持≥100次以上200J除颤，3小时监护及2小时起搏。

11、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。独特醒目的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息。

12、★成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片，可配体内除颤电极板，用于体内电除颤。

13、支持中文操作界面、中文语音提示。

14、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s

15、可存储24小时连续ECG波形，72小时全参数趋势回顾，≥180分钟录音，数据可导出至电脑查看。

16、符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

17、良好的防水性能，防水防尘级别IP44。

三、数量：1台

四、限价：4.5万元（随机器配送维修工具）

五、所有附件、常用配件分项报价，附件和配件价格总和不得超过设备总价。

二标段：新生儿专用监护仪参数

1、★通过SFDA、CE、FDA认证，具有新生儿专用监护仪注册证明文件。

2、标准配置：3/5导心电/心率、血氧/脉率、无创血压、呼吸、体温。

3、便携式一体化监护仪，固定式提手。

4、≥8.0英寸LED背光液晶屏，高清显示，触摸屏操作。支持中文手写输入。

5、★无风扇节能，要求采用合金材质的后壳保证散热效果。

6、双报警灯，生理、技术报警灯分开显示，方便判断报警类型。

7、★标配原装血氧接口，保证信号不失真。

8、标配双血氧接口。

9、心电：采用新生儿专用心电技术，配置夹式心电导联线、新生儿专用电极片。

10、血氧：标配血氧。

11、无创血压：配置新生儿模式，无成人测量模式，防止误操作。

12、★配置呼吸暂停自救、氧浓度监测功能，提供注册证明文件。

13、支持拼音、五笔、手写中文等输入方式。

14、屏幕具有节能模式，可根据时间自动调节屏幕亮度。

15、通过USB接口外接激光打印机，可打印病人信息、参数波形、趋势表、NIBP列表、报警列表、新生儿窒息唤醒列表。

16、★具有智能报警技术，自动识别报警级别，减少误报警。

17、具有数据掉电保存功能，可保存窒息唤醒事件。

18、★支持按键背光灯，方便夜间操作。

四、数量：2套

五、限价：10万元（随机器配送维修工具）

六、所有附件、常用配件分项报价，附件和配件价格总和不得超过设备总价。

三标段：医用齿科空压机

1、★低噪音、无油、齿科专用。

2、电压：220V、产气流量：≥65L/min、最高压力：0.75MPA、启动压力：≥0.45MPA、噪音：≤65分贝、储气容积：≥30L。

- 数量：1台

- 限价：2000元

- 负责安装调试、配套高压软管及快速接头。

四标段：医用电动吸引器

1、适用于临床各科室日常及抢救吸痰用。

2、★采用无油清洁塞泵，高效快捷产生负压。

3、设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道。

4、配置玻璃贮液瓶和PC塑料瓶各一套及相应管路配件（一用一备）。5、拉杆可收可隐藏。

6、配备万向轮可方便拖动，可插拔脚踏配置2只/台（一用一备）。

7、负压值≥-0.09MPA，负压调压范围：0.02-0.09MPA，贮液瓶2500ml*2，抽气速率：≥30L/min。

- 数量：1台

- 限价：1200元

五标段：快速高压蒸汽灭菌器（FN+ 全自动快速灭菌器）

- 总体要求：高端配置，眼科、实心器械和包裹敷料

- 技术要求：

1、超快灭菌速度，全程≤15分钟
2、欧洲N级标准，微电脑控制技术，触摸式按键
3、温度、时间数码动态显示，故障自检
4、115℃、121℃、126℃、134℃四个灭菌温度，灭菌时间，可自行设定
5、注水、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制，无须人工监管
6、灭菌循环结束，蜂鸣提示
7、可灭活艾滋病毒、乙肝病毒、芽孢、荚膜杆菌 
8、螺纹丝杠门锁、安全可靠
9、门关闭才启动、温度超限自动断电、压力超限安全阀启动、电脑实时全程监控。

| 规格 | 电源 | 功率 | 内腔尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| L | V/Hz | W | mm |
| ≥24L | 220/50 | ≤1800 | ≥ø250*510 |

- 数量：1台

- 限价：2万元

六标段：小儿可视喉镜（含喉镜片）参数

一、整机参数

1、分辨率	≥3.72 lp/mm

2、景深	≥5-100mm

3、液晶屏像素（PIX ）	≥320*240

4、视场角	≥60º±15%

5、液晶屏	≥2.5″进口TFT屏

6、摄像头	进口≥30万像素摄像头

7、外壳	进口高分子材料

8、显示器前后转动角度	≥0º～130º

9、显示器左右转动角度	≥0º～270º

10、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度	≥150Lux,＜500Lux

二、一次性喉镜片参数

1、摄像头与镜片前端的垂直距离：≤30mm

2、可插入镜片长度	儿童型：≤88mm

3、渐缩型镜片前端厚度	儿童型：≤10.5mm

4、镜片角度	儿童型：≥30度

5、带一次性使用喉镜片，免消毒，并报价

三、数量  1台

四、限价  2万元