
二氧化碳培养箱技术要求
  一、总体要求：
1.生产企业必须通过ISO13485认证
2.内部容积必须≥150L
二、技术要求：
1.微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养

2.气套式加热系统，加热迅速，温湿度恢复速度快

3.最低温度控制范围为室温+5℃

★4.Pt1000温度传感器，温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置

5.标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率

★6.90℃湿热灭菌系统，灭菌彻底，有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体
★7.CO2浓度传感器具有自动启动功能，自动校准，保证CO2浓度的高精确性

8.CO2进气口配备HEPA高效过滤器，对粒径≥0.3μm颗粒物过滤效率为≥99.99％

9.内腔及附件不锈钢采用特殊电化学处理
★10.标配多扇小玻璃内门，减少对箱内环境的影响，关门后快速恢复培养环境

★11.倾斜式的底盘水库式设计结构，非增湿盘,增加蒸发面积,相对湿度:≥95%
12.具有独特循环风道设计，保证温度、湿度、CO2浓度的均一性

13.玻璃门加热或外门加热功能，有效避免玻璃门上产生冷凝水

14.可配4个接口的钢瓶自动切换装置，同时接4个钢瓶，可自动切换

15.标配虹吸泵，清洁方便

16.可堆叠摆放，节省空间

17.产品通过CE认证、FDA认证、IVF认证证书
