婴儿培养箱
1、具有箱温和肤温两种温度控制模式，具有湿度显示功能和湿度控制功能，设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示。
2、独立的超温保护系统，＞37℃温度设定功能；
3、★婴儿床倾斜角度无级可调功能，婴儿床倾斜角度：±12°无级可调
4、★嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱，整体水箱可以直接采用高温高压法消毒，整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；
5、采用进口有机玻璃，双层恒温罩，自动风帘装置；
6、蜗壳风道及交、直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；
7、面板具有温度校正功能，具有肤温传感器脱落报警提示功能，具有数据储存功能；
8、★箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37~39℃），肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37~38℃）
9、箱温和肤温显示温度范围：≥5—60℃
10、升温时间：≤30min

11、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃
12、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
13、★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
14、★婴儿舱内噪声：≤45dB(A)

15、产品具有自检功能，多种故障报警提示：包括断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等
16、★湿度显示范围：0%RH—99%RH，湿度控制范围：0%RH—90%RH

17、湿度显示精度：±5%RH内，湿度控制精度：±5%RH内
18、★床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm²  (光源为LED)；床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm² (光源为LED)

19、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：≥0.4

20、光源工作时间的计时范围：0-9999小时 (配置黄疸治疗装置时)
21、★产品设计使用寿命≥八年

22、产品通过电磁兼容性检测。

23、★生产企业通过ISO13485认证，产品通过CE认证。
