微生物过滤系统技术参数
1．采用薄膜过滤法，通过独立外置无油隔膜真空泵抽气负压抽滤，过滤液体及能溶解的固体样品，截留微生物，转移滤膜再微生物培养后计数。

  2．适用样品：液体或者溶解后可过滤固体样品，部分混合液的少量颗粒与溶液的分离。

  3．不锈钢滤杯刻度：多条刻度线标于内壁，便于目测。

4．滤头配置：三头，可同时处理三个样品,每个滤头可由阀门独立控制。
★5．可拆装滤头,螺纹紧固和密封圈结合，保证滤头快速轻松的拆卸和安装，可拆卸滤头，确保滤头的无菌保证，同时减少整个装置的灭菌频率。

6. 取膜口，放膜和取膜平整且方便,不会损坏滤膜。

7．不锈钢滤杯有三种规格可选用，不需夹具。可用火焰枪灭菌,也可湿热灭菌。
8．软管接头采用三级圆环塔状快接头，ø7-ø12排液管。

★9．滤头：不锈钢，可独立拆卸，单独高温高压，120℃，30分钟或选择火焰灭菌枪SG51进行火焰灭菌。

★10．有效的过滤面积达到12.5 cm2，单头过滤25℃纯水100ml在8秒之内。滤膜支撑片采用合金粉末/不锈钢粉末烧结工艺，材料耐腐蚀性能好，液体通过均匀。
11.滤杯材质：不锈钢或PP40（聚丙烯）。

★12.PP材质滤杯采用独特的密封结构，不需要其他密封件，密封效果好,易安装。高透明度、耐高温高压PP无毒材料，可耐受120℃高温高压30分钟。

  13.过滤装置材质：不锈钢，整机可高温高压灭菌。

  14. 真空泵抽气速度：30L/min，极限压力：-0.08MPa，噪音为＜50dB的低噪音设计。

  ★15. 真空泵正负压两用型，采用无油隔膜技术，膜片采用优质耐油性材料。

  16. 真空泵装配有调压阀，调节整个系统的压力值和排气功能。
