
开颅动力系统技术参数
产品功能：颅骨钻、颅骨铣、磨钻功能
	序号
	名称
	技术性能及参数

	1
	主机
	   1、微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载速降≤5%；

   2、电机自动识别功能；

   3、彩色液晶屏显示，配合防水薄膜按钮输入，LED光柱条实时、直观显示动力输出大小，人机对话友好，操作简单明确；
   4、具有刀具选择功能，也可以在通用模式下使用；

   5、可根据手术习惯按照最高转速的百分比自定义设置峰值转速，通过脚踏开关操控可实现无级变速；
   6、★ BF型电气安全设计和90-260V宽电压电源设计；

   7、★产品通过医疗器械质量管理体系认证。

   8、具有冲水冷却系统

	2
	脚踏控制器
	   9、★ 线缆长≥3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制；
   10、IPX8防水等级，防滑、防侧翻；

   11、踏板高度≥45mm，减轻脚疲劳；
   12、坚固结构设计，承载重量≥130kg。

	3
	微电机
	   13、ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，含电缆线在内均可高温高压消毒；

14、★ 开颅用微电机，输出动力强劲稳定，峰值输出功率≥150W，输出扭矩不小于2.80N·cm，转速≥40000r/min；

15、★ 自动风冷技术，温升小，噪音≤65dB，工作最高温度≤40℃；

   16、重量≤150g。

	4
	颅骨钻手柄
	   17、体积小，最大外径ф30mm，长≤130mm，轻质合金材料制造，重量≤0.5kg，可高温高压消毒；

18、★ 带手把(可根据手术习惯自主拆卸)；

   19、转速为0-1500r/min，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音≤70dB。

	5
	颅骨钻头
	   20、机械式钻穿即停功能，确保操作安全；
   21、高精密快装卸接口设计；
   22、钻头规格：ф9mm；

   23、刃口采用优质不锈钢HRC58以上高硬度热处理，锋利耐用。

	6
	颅骨铣手柄
	   24、最大外径20mm，表面防滑花纹设计，可握持式或执笔式操作；

   25、重量≤150g，低噪音、低振动，最高转速时空载噪音≤70dB，工作最高温度≤40℃；

   26、快速铣刀安装接口；

   27、脑膜护鞘可360°自由旋转设计(固定护靴可选配)，最小铣切半径5mm，铣切骨板顺畅安全；

   28、无级调速，最高输出转速40000r/min；

   29、可高温高压消毒。

	7
	颅骨铣刀
	   30、螺旋密封功能，防止体液进入铣手机内部，增强耐用性；

   31、直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷；

   32、头端直径Φ1.6mm，铣切颅骨缝隙1.6-2.3mm。

	8
	高速磨钻 手柄
	   33、ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；
   34、最大直径20mm，角度≥20°，超轻，执笔式、防滑结构设计；
35、★ 最高转速≥80000r/min，可正反转，低发热，最高转速时空载噪音≤70dB，长时间运行最高热平衡温度≤40℃；
   36、磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作。

	9
	磨钻头
	   37、钨钢材质，可高温高压消毒；

   38、最高转速80000r/min。




