## Sheet1
询价产品名称 | 医用气体终端
注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
询价要求的功能及参数 | 所投产品的功能及参数 | 偏离说明及证明材料位置
全金属（包括压盖）气体终端-德标和国标技术参数及要求
1.气体终端应有带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路。
2.气体终端需提供不少于5万次插拔无泄漏证明（需提供具有第三方检测机构出具的检测报告的扫描件并加盖制造商公章）；除密封件，其他所有零件为全金属结构，强度可靠。
3.氧气终端、空气终端、真空吸引终端应通过不低于YY 0801.1-2010检测标准（提供医疗器械质量监督检验机构出具的产品检测报告）
全金属（包括压盖）气体终端-美标技术参数及要求
1.带气维修功能，内部具有截止阀芯，可以在气体终端内锁紧关闭供气，维修时可以不必关闭终端外供气管路
2.氧气、空气、负压气体终端产品外观采用ISO9170-1规范颜色，防止误插操作。除密封件，其他所有零件为全金属结构，强度可靠。
3.符合RoHS标准，防止重金属超标。