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1、 产品清单及要求
(1) 项目明细
1． 产品名称：单胎胎心监护仪；
2． 采购数量：2台；
3． 预算价：29000元（单价14500元/台）。
(2) [bookmark: _GoBack]功能及参数要求：
1． 要求：设备为一体化无线胎监，监护参数须包含胎心率、宫缩压力、胎动。产品注册分类需要满足《医疗器械分类目录》要求。中标设备货物抵达时，剩余设计使用年限不得低于9.5年。
2． 屏幕尺寸≥8英寸。
3． 胎心率测量范围须包含50bpm～240bpm，测量精度≤±2bpm。
4． 宫缩压力范围须包含0～100单位，宫缩归零方式为自动或手动。
5． 胎动测量方式须支持自动检测，可显示并打印胎儿活动图。
6． 评分报告功能：支持KREBS、FISCHER、改良FISCHER、NST评分方式。
7． 断线续传功能：须支持无线探头10min以上的断线续传。
8． 支持附件一键转床功能，从待产室进产房不需要拆除探头
9． 打印机使用热敏纸打印，热敏纸为通用耗材，走纸速度可调，具备缺纸缓存打印、选段打印和定时长打印功能。
10． 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调。
11． 支持数据存储、回放、打印，掉电数据存储、外接U盘存储监护数据功能。
12． 数据存储时长≥1000h。
13． 无线探头可自识别探头基座，无线探头工作距离≥20m，内置锂电池工作时间≥10小时。
14． 整机不插电工作时长≥3h。
15． 标配无线胎心探头、无线宫缩压力探头，探头防水等级满足IP68标准。
16． 标配可转移专用台车。
17． 主机质保期不少于五年，探头质保期不少于3年。
2、 报名材料要求
报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:
1. 产品询价响应表
按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。
2. 其他需提交材料
(1) 厂家三证，投标供应商三证；
(2) 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；
(3) 产品检验报告、说明书；
(4) 产品彩页；
(5) 其他可证明产品核心参数的材料。
3、 其他说明
我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。
采购人保留对本次采购的最终解释权。
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