询

价

文

件

名称：滁州市第一人民医院高频电刀设备询价文件

编号：  XJSB-2026026

2026年7月

- 产品清单及要求

- 项目明细

- 产品名称：高频电刀；

- 采购数量：2台；

- 预算价：25000元（12500元/台）。

- 功能及参数要求：

- I类普通设备，具有防除颤CF型应用部分。

- 工作制：间歇加载连续运行10s/30s。

- 至少包含以下6中工作模式，并符合对应输出功率及负载要求：

  - 单级纯切，可设置输出功率350W，匹配负载500Ω；

  - 单极混切1，可设置输出功率250W，匹配负载500Ω；

  - 单极混切2，可设置输出功率200W，匹配负载500Ω；

  - 单极混切3，可设置输出功率120W，匹配负载500Ω；

  - 单级点凝，可设置输出功率120W，匹配负载500Ω；

  - 双极凝，可设置输出功率50W，匹配负载100~150Ω；

- 输出控制方式：手控、脚控、自动。

- 质保期≥5年。

- 报名材料要求

- 报价需包含产品/服务费、税费、运输安装等全部费用。请提供详细的产品技术参数、服务方案及售后承诺。具体要求如下:

- 产品询价响应表

- 按照产品询价响应参数表模板内容填写后打印，盖鲜章并扫描后与WORD版一同发送至邮箱。

- 其他需提交材料

- 厂家三证，投标供应商三证；

- 医疗器械注册证/备案证/非医疗器械证明；

- 产品检验报告、说明书；

- 产品彩页；

- 其他可证明产品核心参数的材料。

- 其他说明

- 我院将根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

- 采购人保留对本次采购的最终解释权。

- 高频电刀 响应参数表

| 询价产品 | 高频电刀 |  |
| --- | --- | --- |
| 注册证名称 |  |  |
| 规格型号 |  |  |
| 单位 |  |  |
| 响应报价 |  |  |
| 注册证号 |  |  |
| 厂家 |  |  |
| 供应商名称及盖章 |  |  |
| 联系方式 |  |  |
| 功能及参数 | 响应产品功能及参数 | 响应参数位置 (填写参数在证明材料第几页） |
| I类普通设备，具有防除颤CF型应用部分。 |  |  |
| 工作制：间歇加载连续运行10s/30s。 |  |  |
| 至少包含以下6中工作模式，并符合对应输出功率及负载要求： 单级纯切，可设置输出功率350W，匹配负载500Ω； 单极混切1，可设置输出功率250W，匹配负载500Ω； 单极混切2，可设置输出功率200W，匹配负载500Ω； 单极混切3，可设置输出功率120W，匹配负载500Ω； 单级点凝，可设置输出功率120W，匹配负载500Ω； 双极凝，可设置输出功率50W，匹配负载100~150Ω； |  |  |
| 输出控制方式：手控、脚控、自动。 |  |  |
| 质保期≥5年。 |  |  |